**综合评审文件**

**采购方式：综合评审**

**项目名称：广东省工人医院采购心电系统项目**

**广东省工人医院**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二〇二三年四月**

第一章 综合评审须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台发布综合评审，参与评审的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目响应后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目。**
2. 综合评审须知
3. **综合评审说明**
4. 参与综合评审的供应商应承担所有与准备和参加项目有关的费用，不论综合评审的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与综合评审的供应商必须按综合评审附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动综合评审附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与综合评审的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按综合评审公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
9. 若本项目综合评审采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的综合评审采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与综合评审的供应商所提交的综合评审资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与综合评审的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以综合评审文件规定和综合评审公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
13. 参与本次综合评审的供应商应认真阅读、并充分理解综合评审文件的全部内容（包**括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等**）。供应商没有按照综合评审文件要求提交全部资料，或者参与项目所上传的文件没有对综合评审文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其参与评审项目被拒绝，或被认定为无效参与。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. 供应商认为评审结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
16. 采购人确认评审结果后，代理机构将在线上采购一体化平台进行成交候选人公示，公示期为3个工作日
17. 本综合评审公告和综合评审文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
18. **综合评审文件的澄清或修改**
19. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的综合评审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
20. 无论澄清或者修改的内容是否影响综合评审，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
21. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为综合评审文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
22. 如有要求缴纳竞价保证金的项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：
23. 供应商在项目相关公告以及综合评审文件等相关规定的报名有效期内撤销其参与项目的；
24. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
25. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
26. **报名要求（**参与综合评审的**供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，**并对上传的报名文件资料承担责任**）**
27. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
28. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。本项目不接受联合体参评。供应商须提供供应商资格声明函**，格式详见附件。**
29. 供应商如为生产企业：提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；如为经营企业：提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（如国家另有规定，则适用其规定）；
30. 供应商须提供所投产品有效的《医疗器械注册证明》；
31. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的响应文件资料承担责任**）**
32. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的时间内对采购项目进行响应，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（**报价表、第三章响应文件及相关评分要求文件**）。
33. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
34. **确定成交候选人（供应商须在系统报价环节上传响应文件并报价，响应文件请按照本文件第三章响应文件模板进行编制后打印，每页加盖公章后扫描成一个PDF上传即可）**
35. 本项目以综合评分法确定成交供应商，参与评审的专家按照评分标准以及权重分配的规定就各个供应商的技术状况、商务状况、价格状况及其对本文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分，推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的竞价供应商为第二成交候选人，以此类推。
36. **无效参与**
37. 响应供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效响应；
38. 参与综合评审的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或综合评审文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效参与；
39. 所有参与评审提供的响应文件，供应商落款的文件必须加盖供应商公章，否则视为无效参评；
40. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
41. **按有关法律、法规、规章属于参评无效的。**
42. **有下列情形之一的，视为串通参与项目，其参与无效：**
43. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一综合评审项目；
44. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
45. 不同供应商委托同一单位或者个人办理综合评审事宜；
46. 不同供应商使用同一IP地址参与综合评审；
47. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
48. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
49. 不同供应商的响应文件相互混淆；
50. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；
51. **综合评审活动失败**
52. 出现下列情况的，本次综合评审活动失败：

（1）报名供应商不足3家；

（2）参与评审的供应商不足3家。

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2. 因重大变故，采购任务取消的；
3. **使用费**
4. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（小数点后面四舍五入取整数）。
5. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按综合评审公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；
6. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；
7. **联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；



第二章 用户需求书

**1.说明：供应商须对用户需求书中星号条款完全响应，否则视为无效报价。**

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **最高限价（含税）** |
| 心电系统项目 | 1批 | 自合同签订之日起60日历天内 | 人民币250000元 |

1. **采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **管理类别** |
| 1 | 心电系统 | 1套 | Ⅱ类 |
| 2 | 十二道心电图机 | 2套 | Ⅱ类 |
| 3 | 三道心电图机 | 10套 | Ⅱ类 |

1. **技术要求及参数**
2. **十二道心电图机（2套）**
	1. 大屏幕彩色显示屏。
	2. 采集方式：≥12道导联同步采集、同步分析、同步打印。
	3. 耐极化电压：≥±500mV。
	4. 定标电压：定标电压1mV，误差范围≤±3%。
	5. 输入保护：具有除颤保护、浮地输入等功能。
	6. 增益：至少含有2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV。
	7. 频率响应：至少涵盖0.05Hz-250Hz。
	8. 滤波器：具有交流滤波器、基线滤波、肌电滤波器、低通滤波器等。
	9. A/D转换：≥24位。
	10. 时间常数：≥3.2秒。
	11. 走纸速度：至少涵盖5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s。
	12. 共模抑制比：≥120db。
	13. 采样率：≥16000Hz。
	14. 存储：机内存储≥1000份病例，并支持外接U盘或插入SD卡扩展存储空间。
	15. 具有交直流两用供电模式。
	16. 内置可充电锂电池，连续工作时间≥6小时。
	17. 具备常规心电图参数自动测量和自动分析功能。
	18. 支持PDF、FDA-XML、DICOM、SCP、HL7等国际标准协议文件的输出，实现与心电网络系统、信息系统的无缝连接。
	19. 支持有线、WIFI、USB口等传输数据。
	20. 支持一维/二维条码扫描仪、支持身份证读卡器、支持外接标准键盘、鼠标。
	21. 安全性：电击防护类型: I类CF型。
	22. 报警提示：具有不正常状态检测功能，如电极脱落报警等。
3. **十二道心电图机配置清单**
4. 十二道心电图主机：2台
5. 导联线：4套
6. 肢电极：4只/套，4套
7. 胸电极：6只/套，4套
8. 电源线：2根
9. 接地线：2根
10. 锂电池：4块
11. 数据传输线：4根
12. 热敏记录纸：10卷
13. 扫码枪：2个
14. U盘或SD卡：≥64G，2个
15. 十二道心电图机配套专用手提箱/背包：2个
16. 热印头清洁笔：2支
17. **三道心电图机（10套）**
18. 采集方式：≥12道导联同步采集。
19. 耐极化电压：≥±400mV。
20. 定标电压：1mv，误差范围≤±3%。
21. 输入保护：具有除颤保护、浮地输入等功能。
22. 增益：至少包括2.5，5，10，20mm/mV。
23. 频率响应：至少涵盖0.05～150Hz。
24. 滤波器：具有交流滤波器、肌电滤波器等。
25. A/D转换：≥24位。
26. 时间常数：≥3.2s。
27. 走纸速度：至少涵盖6.25、12.5、25、50 mm/s。
28. 共模抑制比：＞100dB。
29. 存储：≥128例，支持外接U盘或插入SD卡扩展存储空间。
30. 可充电锂电池连续工作时间≥4小时。
31. 具备常规心电图参数自动测量和自动分析功能。
32. 心电图机的原始数据接入心电网络系统。
33. 支持有线、无线Wi-Fi、USB口等传输数据。
34. 具有交直流两用供电模式。
35. 安全性：电击防护类型: I类CF型。
36. **三道心电图机配置清单**
37. 三道心电图主机：10台
38. 导联线：20套
39. 肢电极：4只/套，20套
40. 胸电极：6只/套，20套
41. 电源线：10根
42. 接地线：10根
43. 锂电池：20块
44. 热敏记录纸：50卷
45. 数据传输线：20根
46. U盘或SD卡：≥64G，10个
47. 三道心电图机配套专用手提箱/背包：10个
48. 热印头清洁笔：10支
49. **心电网络系统要求**
50. 功能科心电图：能解决门诊患者、住院患者就医时心电图的采集、诊断分析和报告共享。通过流程管理实现预约登记、电子叫号、数据分析诊断、报告审核等功能。临床医生可通过院内信息系统实现患者报告的查询调阅、对照分析、数据统计。
51. 病房上门床旁心电图检查：能解决便携式心电图采集器到病房采集完心电图后，数据上传到心电图终端中心，中心出具报告后各病房可以查阅和打印住院患者的心电图报告。
52. 远程心电图：外出体检心电图业务采集完心电图后将数据传输到分析中心，分析中心出具报告后，能对接采购单位体检系统，完成报告上传。
53. ★成交人负责将系统与医院HIS信息系统进行对接（报价包含接口费用与接口方案）。
54. 负责解决医院现有的心电图机与心电系统的接入，并能保证今后扩增引进心电仪器的有效接入，并多开一个接口；
55. 支持 SQLserver、Oracle 等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。
56. 部署服务器在采购单位，软件及其应用中的各项数据均须存储于院内服务器，未经书面允许不得与医院外的其他第三方软件及应用发生数据关联，不得传输数据至任何医院外的平台。负责将系统软件安装在配置的两台工作站电脑上。
57. **硬件配置**
58. 心电分析诊断工作站电脑：2套，品牌商务机，CPU≥ I5 12400，内存≥16G，固态硬盘≥512G,机械硬盘≥2T,需配置独立显卡≥GTX1660S或者≥rx6500XT；
59. 品牌物理服务器：1套，配置不低于：CPU4核，内存≥16G，硬盘≥四个硬盘位 1T-2T 容量；
60. 品牌激光双面彩色打印机：2台；
61. UPS不间断电源：1套；
62. 千兆无线路由器：一套。
63. **商务要求：**
64. 承诺原厂免费质量维保期≥2年（包括设备维护和配件更换，时间以经72小时试运行后正常为起算点）终身维修。质保期满后，由于使用不当及其它原因造成的损坏，维修只收配件成本费，免收人工费用；由于货物自身原因和安装原因导致的质量问题和故障均由成交人全免费维修或更换，并达到合同约定的质量要求。
65. 在质保期内，设备出现故障，成交人接到采购人通知后，应在2小时内予以响应，提出解决方案：故障不能修复时，成交人应在24小时之内到达现场修理，48小时内免费更换或修复，所需费用全部由成交人负担。若出现重大故障，设备不能正常工作，提供备机保证采购人正常工作，质保期从设备修复后起重新计算。
66. 在质保期内，零部件(不包含正常的损耗以及耗材的损耗)工作性能达不到合同要求时，给予更换新零件。质保期内免费提供损坏设备的维修备件。
67. 成交人负责产品的安装、调试、并对操作人员无偿培训，直至操作人员完全掌握为止。设备安装后为使用科室提供操作及维护培训：提供技术资料操作手册。承诺对采购人提供1名以上技术入员进行免费现场操作培训并提供详细的技术操作手册，使采购人技术人员能对该设备进行准确、熟练操作。
68. 提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。
69. 在广东省内设有至少一家售后服务站，并有专业的工程师跟踪服务，保证长期良好的售后服务和零配件供应（提供证明材料）。
70. 在保修期结束前，由成交人工程师、采购人对所供设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交人负责修理，在修复之后，成交人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。
71. 设备质保期外，供应商承诺对所供应的设备提供免费的软件维护和升级更新服务（如设备本身存在该功能）。
72. 若该设备需使用配件、选配件、易损件，供应商需提供设备主要配件及常用易损件的报价，配件供应时间不少于5年。
73. 在货物到达使用单位后，成交人应尽快派工程技术人员到达现场在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的费用。
74. 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。成交人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。
75. **其他要求：**
76. **项目交付或者实施的时间和地点**
77. 交付或实施的时间：**成交人自合同签订之日起60日内交货**。
78. 交付或实施的地点：广州市内采购人指定地点。
79. **安装与调试**
80. **成交人必须依照竞价文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。**
81. **合同设备安装**
82. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
83. 成交人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
84. **交付验收标准依次序对照适用标准**
85. 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。
86. 符合竞价文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
87. 货物来源国官方标准。
88. **合同设备验收**
89. 设备验收在采购人和成交人双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；
90. 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交人承担；
91. 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交人应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交人承担；
92. 成交人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担 对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
93. **付款方式**
94. 由采购人按下列程序付款：
95. 预付款：签订合同后 20 个工作日内，支付合同总价的 30 %。
96. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后 20 个工作日内，支付合同总价的 30 %。
97. 从验收合格之日起，正常使用 3 个月后 20 个工作日内，支付合同总价的 35 %。
98. 所有设备质保期结束后20个工作日内支付 5 %。
99. 成交人凭以下有效文件与采购人结算：
100. 合同；
101. 成交人开具的正式发票；
102. 验收调试报告（加盖采购人公章）（适用于第三期款项）；
103. 成交通知书。
104. **评分标准：**

**本次采用综合评分法。评审以文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **技术部分** | **商务部分** | **价格部分** |
| 分值 | 48分 | 22分 | 30分 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评分细则** | **分值****（分）** | **权重****（%）** |
| **技术部分（合计48分）** |
| （一） | 货物技术参数和性能指标 | 所投产品完全满足《第二章 用户需求书》中“三、技术要求及参数”的条款（★号条款除外）得24分；每有一项一般技术参数负偏离的，扣2分，负偏离总数≥12项的，本项得0分。备注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则提供所投货物制造商公开发布的印刷资料或相应技术参数的厂家证明资料或检测机构出具的检测报告为准；未按要求提供证明资料的均不得分。 | 24 | 24 |
| （二） | 质量保证体系及措施 | 质量保证体系及措施包括但不仅限于货物生产、出厂、运输、交货等保障措施：有具体详细、可行的产品质量及服务质量保障体系及措施，得6分；有较具体的产品质量及服务质量保障体系、保障措施较完整但不够具体完善，得3分；产品质量及服务质量保障体系、保障措施不够完整不够具体完善，得1分；不提供不得分。 | 6 | 6 |
| （三） | 报价人提供售后服务的内容 | 售后服务方案的描述包括但不限于售后服务的服务内容、服务计划的安排：具有完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详尽，得6分；有售后服务内容及各阶段服务计划较完善但不够详细，得3分；有售后服务内容及各阶段服务计划不够完整、可行性低，1分；不提供不得分。 | 6 | 6 |
| （四） | 应急方案 | 应急方案的描述包括但不限于突发事件的处理措施、应急预案：针对本项目的方案，提出合理、可行的服务方案，突发事件的处理措施和应急预案详细、可行性高，得6分；针对本项目的方案、服务条款，突发事件的处理措施和应急预案具有一定可行性，得3分；针对本项目的方案、服务条款，突发事件的处理措施和应急预案可行性低，得1分；不提供不得分。 | 6 | 6 |
| （五） | 售后便捷性 | 生产厂家在项目所在城市建立了售后服务机构，并出具完整的证明资料得3分。（厂家自有机构、授权单位或合作单位均可，如为厂家自有机构的以产权证明复印件为准；如为授权单位或合作单位以厂家出具的售后服务协议为准，不完整提供或不提供不得分） | 3 | 3 |
| （六） | 响应时间 | 收到采购人通知后，报价人服务响应时间：1.可在3小时内（含3小时）到达服务地点进行服务的，得3分；2.可在3小时（不含3小时）-4小时内（含4小时）到达服务地点进行服务的，得2分；3.可在4小时（不含4小时）-5小时内（含5小时）到达服务地点进行服务的，得1分；4.超过5小时到达服务地点进行服务的，得0分。备注：提供服务响应时间承诺函并加盖报价人公章，格式自拟。 | 3 | 3 |
| **商务部分（合计22分）** |
| （一） | 同类项目业绩 | 所投产品(同一品牌同一型号)自2019年1月1日至该项目报价截止时间（以合同签订时间为准）的销售情况，第二章 用户需求书中包含的三种产品每一个产品的成交合同得0.5分，每个产品最高得3分，三个产品最高的9分（须提供生产商或代理商或经销商的合同复印件），未体现品牌型号的不得分。备注：①须附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖报价人公章作为同类业绩评价证明资料。②证明材料中同一型号产品价格不得低于本次响应价格。 | 9 | 9 |
| （二） | 商务条款响应情况 | 根据报价人对《第二章 用户需求书》“四、商务要求”（序号（一）、（二）、（六）号条款除外）的响应情况进行评审：**报价人全部满足需求的得4分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。**备注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以报价人提供的《用户需求条款响应一览表》的响应情况进行评审。 | 4 | 4 |
| （三） | 备品配件优惠情况 | 对报价人提供的心电图机导联线配件的价格由低到高进行排序，价格最低的，得6分，价格次低的，得2分，无报价或其他不得分。备注：报价时须提供相关配件价格的承诺函（格式自拟）并加盖报价人公章，无或未按要求提供不得分。 | 6 | 6 |
| （四） | 质保期承诺 | 满足免费保修期（2年）的基础上，每增加一年得1分，最高得3分。提供承诺函（格式自拟）。备注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以报价人提供的《用户需求条款响应一览表》的响应情况进行评审。 | 3 | 3 |
| **价格部分（合计30分）** |
| （一） | 响应报价 | 取所有有效报价人的最终报价的算术平均值作为评标基准价。报价人最终报价An等于评审基准价时计为满分，最终报价不等于评审基准价的报价人价格得分以下列公式计算得（即每高于评审基准价1%扣0.5分，每低于评审基准价1%扣0.25分，扣至0分为止，得分四舍五入保留两位小数）：当最终报价An高于评审基准价A时，最终报价得分=30-100×0.5×|An-A|/A；当最终报价An低于评审基准价A时，最终报价得分=30-100×0.25×|An-A|/A。备注：报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；供应商的报价明显低于其他供应商报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，平台将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理，取消其继续参与评审的资格。 | 30 | 30 |
| 合计 | 100分 | 100% |

**第三章 响应文件附件**

响应文件封面参考

|  |
| --- |
| **响 应 文 件****项目编号：****项目名称：广东省工人医院采购心电系统项目****供应商名称：****供应商地址：** |

## 响应文件目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **提交内容** | **证明文件** |
| **报名条件** |
| 1. | 1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 | 提供营业执照证明材料 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 2. | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。本项目不接受联合体参评 | 提供供应商资格声明函，格式详见附件 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 3. | 供应商如为生产企业：提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；如为经营企业：提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（如国家另有规定，则适用其规定）； | 提供有效期内的资质证书复印件 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 4. | 供应商须提供所投产品有效的《医疗器械注册证明》。 | 提供有效期内的证书复印件 | 第（ ）页-（ ）页 |
| **价格评审自查表** |
| **序号** | **文件要求** | **证明文件** |
|  | 报价表 | 第（）页 |

## 技术、商务评审目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **提交内容** | **证明文件** |
| **技术评审** |
|  | 货物技术参数和性能指标 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 质量保证体系及措施 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 报价人提供售后服务的内容 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 应急方案 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 售后便捷性 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 响应时间 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
| **商务评审** |
|  | 同类项目业绩 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 商务条款响应情况 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 备品配件优惠情况 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 质保期承诺 | 根据评分细则提供资料文件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 供应商认为需要提供的其他材料 |  | 第（ ）页-（ ）页 |

以上内容与用户需求的综合评分表内容不一致的，以用户需求内容为准

**报 价 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **报价（人民币 元）** | **备注** |
| 心电系统项目 | 1批 |  |  |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；**
4. **平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**

供应商名称（单位盖公章）：

 日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省工人医院、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**广东省工人医院采购心电系统项目**的采购公告，本公司（企业）愿意参加综合评审，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）具有本次采购项目服务能力。

三、本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包分包且不联合参评。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效参评处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 自2019年至今同类项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **用户/业主名称** | **项目名称** | **项目内容** | **合同总价** | **签订时间** | **完成时间** | **用户/业主联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：根据综合评审文件的要求提交相应的资料。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：