医疗设备采购文件

广东省工人医院

公司

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求

- 材料基本目录

- 合同文本格式

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录）交到广东省工人医院办公室招标采购办。

二、院内评审会时间：待定。

医院地址：广州市黄埔区长洲街长江路320号

联系人：李老师

联系电话：020-82556292

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织。

五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。（投标人出具声明函）

六、供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。（提供网站查询结果截图证明）

- 第二部分  用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 1台 |

- 货物一：有创呼吸机

具体功能需求（技术参数）

▲1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式。

▲2、可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

3、适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖、中文操作界面。

4、屏幕：≧15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率不低于1920*1080。屏幕多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

5、自检功能：检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

6、内置一块后备可充电电池，续航时间≥90分钟；可升级两块后备可充电电池续航时间≥180分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

7、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。具备截屏U盘导出功能（可缓存≥10张以上截屏文件）。

8、提供与有创呼吸机相匹配的一次性呼吸管路连接装置、鼻面罩、人工模拟肺、支撑臂等，如湿化罐非一次性使用，需提供多一个交替使用。

9、提供与有创呼吸机相匹配的其他耗材。

三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。由专业人员现场讲解培训设备的安装过程及使用流程、注意事项等，让医务人员尽快了解机器性能，并试用。卖方须向买方提供中文操作手册两套。

四、售后服务

1.保修期限：整机保修不少于五年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求，购置一次性耗材可以以最小单位（套）为基数。

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；工程师定期维护仪器安全及回访了解用户使用过程中遇到的困难。

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书。

6.供应商收到用户故障报修后24小时内解决，若不能解决，采购人有权追究其责任和损失。产品在维修期间，维修周期超过10个工作日时，可提供备用机使用。

7.供应商应该提供参数设置说明书、产品使用说明书及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内售后服务电话、维修电话。

- 说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

- 第三部分 材料基本目录

| 序号 | 名 称 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（模版详见附件1） | 第 页 |
| 2 | 经销公司营业执照复印件 | 第 页 |
| 3 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 4 | 生产厂家(企业法人营业执照》复印件 | 第 页 |
| 5 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 6 | 医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份 | 第 页 |
| 7 | 经营单位获得的产品销售授权委托书 | 第 页 |
| 8 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第 页 |
| 9 | 经销公司法定代表人授权委托书（模版详见附件2） | 第 页 |
| 10 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 | 第 页 |
| 11 | 生产厂家/上级代理商证件复印件 | 第 页 |
| 12 | 产品技术参数及配置清单 # 如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） | 第 页 |
| 13 | 用户需求偏离表（模版详见附件3） | 第 页 |
| 14 | 产品售后服务承诺函 | 第 页 |
| 15 | 同型号设备用户名单 | 第 页 |
| 16 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 | 第 页 |
| 17 | 廉政协议书（模版详见附件4） | 第 页 |
| 18 | 计量器具型式批准证书（计量器具必须出具） | 第 页 |
| 19 | 产品彩页以及产品报价单 | 第 页 |
| 20 | 提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模版详见附件5） | 第 页 |
| 21 | 如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件6，单独装订成册。） | 第 页 |
| 备注 | 所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。 |  |

附件1：

广东省工人医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在广东省工人医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

附件3：用户需求偏离表

| 序号 | 医院用户 需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离/ 正偏离/ 负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称： 品牌/型号： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件4：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：广东省工人医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：                             联系地址：

联系电话：                             联系电话：

年   月   日                          年   月  日

附件5：

# 资料真实性保证函

# 广东省工人医院：

# 关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。

我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件6：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

广东省工人医院

_____________(项目名称）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日  期：

第一部分 报名资料目录

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品明细表（模板详见3.1） | 第( )页 |
| 2 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 3 | 生产厂家（企业法人营业执照》复印件 | 第( )页 |
| 4 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 5 | 产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件 | 第( )页 |
| 6 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2） | 第( )页 |
| 8 | 经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3） | 第( )页 |
| 9 | 产品用户名单及价格（模板详见3.4） | 第( )页 |
| 10 | 产品用户发票复印件 | 第( )页 |
| 11 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 12 | 产品说明书或合格证 | 第( )页 |
| 13 | 专机专用耗材（试剂）证明资料 | 第( )页 |

第三部分 资料格式

3.1

| 序号 | 投标耗材注册证名称 | 生产企业 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证编号 | 广州市集采平台价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

3.3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在广东省工人医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

3.4

产品用户名单及价格

| 序号 | 公司产品注册证名称 | 生产厂家 | 广州市GPO平台产品ID | GPO平台价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 合同重要条款

一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起10个工作日内交货，最长不超过20个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

二、供货价格

1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。

- 第四部分　合同文本格式

仪器设备采购合同

甲  方：广东省工人医院

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》及广东省工人医院有创呼吸机采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，以资共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备:

| 品名 | 规格/型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（人民币：元） | 总价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额：万仟佰元整（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：技术参数见附件一：产品技术参数，详细配置见附件二:配置清单。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价

总价为：人民币万仟佰元整（大写），即RMB￥00，000.00。总金额包括了设计、设备制造、采购、包装、仓储、运输、培训、安装及验收合格之前及保修期的备品备件、售后服务及软件（系统）永久许可使用以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分，与本合同具有同等效力。

4.技术参数

4.1乙方所提供设备，必须符合国家有关法规、标准和规范、环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。

4.2乙方提供设备，必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，设备所带软件（系统）应为合法正版并享有完整权利或取得合法授权，不侵犯任何第三方的合法权益；若乙方提供的设备为假冒伪劣产品或违反前述约定，甲方有权单方解除合同，乙方需退回甲方已支付的全部货款并赔偿甲方的所有损失。

5.合同设备包装、运输、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装和运输

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。乙方应确保设备安全无损地到达广州市内甲方指定地点，凡由于包装不良或运输不当造成的设备锈蚀、损伤等损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交付使用

5.2.1乙方交货时间：合同签订后10个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

5.3合同设备的安装

5.3.1乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

5.3.2合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

5.3.3乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。国家、广东省或广州市法规规定的检定/校准范围内的设备必须提供检定/校准合格证书，或由甲方邀请有资质部门检定/校准，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各两套（并提供电子版）等无偿提供给甲方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

5.4.4合同内全部货物到齐，并安装、调试合格，乙方交齐验收所需资料后30个工作日内对货物进行验收。在约定验收的日期前，乙方必须协助甲方完成各项指标和功能的测试，并完成各项培训，现场验收时乙方提供必要的技术支持，否则，因验收延误造成的损失由乙方负责。

5.4.5验收不通过的，由乙方负责取回不合格货物并负担由此产生的所有费用。乙方须及时排除问题后完成发货交付，并组织再次验收。验收通过之日方视为乙方已经完成交货。

5.4.6甲方所购货物通过验收，经甲方确认并出具书面验收合格证明，视为验收合格。乙方保证所有资料的真实性、合法有效性。资料不齐全或不真实的，甲方不予验收。

6.质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准。）

6.1乙方保证合同设备是在    年  月（要求壹年内生产的产品）后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

6.2合同内设备保质保用期为本项目甲方有关部门验收合格之日起  年（整机原厂保修，提供原厂保修承诺书）。每年至少定期免费检修维护两次。每半年至少一次培训，培训记录内容包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内解决。若不能解决，甲方有权追究其责任和损失。维修期间乙方应提供相同合格设备供甲方正常使用。如合同设备在1个月内同一部件出现两次相同故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。III类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少两次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

设备开机率达不到95%的，每降低1%，保修期延长5天。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的资料上记载的使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备而引致设备故障损坏；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

6.5质保期后的服务要求

质保期满后，乙方提供终身维护服务，不收取任何维护费用。如产生第三方的维修服务费用，所换的零配件按出厂价收取，乙方须提供从厂家进货的发票复印件佐证；维修服务费按厂家维修服务费用执行标准收取，乙方须提供厂家出具的维修服务收费通知单佐证。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供零配件的出厂价和维修服务费报价，零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终身免费升级。

7.付款办法

7.1本合同的每期款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同设备全部到工地或指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭以下四项资料：

- 甲方收货证明（或乙方送货单甲方签字）；

- 乙方开具的设备款总额95％的正式发票；

- 调试使用意见（甲方验收报告）；

- 厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在30个工作日内向乙方支付设备款总金额的60%，即:人民币万仟佰元整（RMB￥00,000.00）。

7.1.2自设备验收合格之日起算，设备正常运行三个月后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题，乙方没有违约行为，由乙方提出申请，经甲乙双方确认后，甲方20个工作日内向支付设备款总金额的35%，即人民币万仟佰元整（RMB￥00,000.00）。

7.1.3自设备验收合格之日起算，设备正常运行  年后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题，乙方没有违约行为，由乙方提出申请，经甲乙双方确认后，甲方20个工作日内向乙方支付设备款总金额的5%，即人民币万仟佰元整（RMB￥00,000.00）。

8.索赔

8.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.违约与处罚

9.1本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付未付金额的0.5‰的违约金。

9.3乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正的，违约的另一方可立即终止本合同，违约方应支付合同金额的5%的违约金。

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.其他

12.1本合同正本共五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自双方签字盖章之日起即时生效。

12.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：广东省工人医院                 乙方：

法人代表：			                   法人代表：

地址：广州市黄埔区长洲街长江路320号 地址：

电话：82556778                       电话：

传真:                                传真：

签约日期：     年     月     日   	  签约日期：       年     月    日

开户行：工行广州黄埔军校路支行       开户行：

账  号：3602004709000120050          账  号：

附件一：

产品技术参数

附件二：

配置清单