医疗设备采购文件

广东省工人医院

公司

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求

- 材料基本目录

- 合同文本格式

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录）交到广东省工人医院办公室招标采购办，电子扫描版发送到招标采购办邮箱gdsgryyzbb@163.com。

二、院内评审会时间：待定。

医院地址：广州市黄埔区长洲街长江路320号

联系人：曹老师、李老师、凌老师

联系电话：020-82352522

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织。

五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。（投标人出具声明函）

六、供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。（提供网站查询结果截图证明）

- 第二部分  用户需求

- 说明：本技术要求仅作参考，不是唯一指标。

采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子输尿管硬镜 | 1套 |
| 2 | 电子输尿管肾盂镜 | 1套 |
| 3 | 灌注泵 | 1套 |
| 4 | 钬激光治疗机 | 1套 |
| 5 | 尿道膀胱镜 | 1套 |
| 6 | 内窥镜摄像系统 | 1套 |

- 商务需求：

- 维保：质保到期后，每年的维保费用最高限价 ≤设备总价的3% ；如不买保，设备的生产厂家对设备所有零配件的价格折扣优惠、维保人工费、上门服务费、检测费、交通费、住宿费等费用情况应有详细说明。

- 信息化：医疗设备支持并实现与医院信息化系统对接的数据接口；数据采集端口终身开放费用、设备所有信息化端口软硬件终身升级费用及设备配套工作站的软件终身维修维护费用均已包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

- 货物一：电子输尿管硬镜

具体功能需求（技术参数）

- 一、主要技术要求：

- （一）硬性电子输尿管肾镜1

- 1、视向角：0°；

- 2、视场角：≥75°；

- ▲3、头端部外径：≤6Fr；

- ▲4、最大插入部外径：≤11.3Fr

- 5、工作长度：≥425mm；

- ▲6、器械通道：≥Φ1.3mm；

- 7、照度：≥2000lx（工作距离10mm）；

- 8、视场中心角分辨力：≥0.547C/°

- 9、景深:3~20 mm。

- （二）硬性电子输尿管肾镜2

- 1、水中视向角0度；

- 2、视场角≥75°；

- 3、末段外径≤Fr8.5；

- ▲4、景深范围3～20mm；

- 5、工作长度≥425mm；

- ▲6、工作通道≥Fr 6。

- 取石钳：

- F5×580mm，F4×580mm

- 二、配置清单：

- 1.输尿管肾镜1，2条

- 2.输尿管肾镜2，2条

- 3.取石钳（细），2把

- 4.取石钳（粗），2把

- 5.消毒盒，4只

- 6.密封帽，20粒

- 三、用户培训

- 培训不少于2名医院人员熟练操作，卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册。

- 四、售后服务要求：

- 1、保修期限：整机免费质保≥3年；

- 2、零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6、供应商在接到设备出现故障通知后，要求4小时响应，24小时内到达现场，72小时内解决，质保期内，维修时间超过72小时，提供备用机。

- 货物二：电子输尿管肾盂镜

具体功能需求（技术参数）

- 一、主要技术参数：

- 镜子参数：

- 1、视向角：0°

- 2、视场角：≥110°

- 3、景深：5-50 mm

- 4、尖端部外径：≤7.2 Fr

- 5、尖端部设计：锥形头端

- ▲6、插入部外径：≤8.5 Fr

- 7、工作长度：≥670 mm

- 8、弯曲角度：≥上弯285°，≥下弯285°

- 9、图像质量：高清画质

- 主机参数：

- 1、输入电压：～110-220V，输入频率：50Hz/60Hz，输入功率：120VA。

- 2、防电击类型：I类，防电击的程度：BF型应用部分，运行模式：连续运行。

- ▲3、显示屏尺寸：≥21英寸，长宽比例：16:9，分辨率：≥1920×1080，亮度：≥250 cd/m2。对比度：≥1000:1，屏幕视角：≥R/L 178 (typ.)，U/D 178 (typ.)。

- 4、白平衡：手动调节。

- 5、光源控制：手动点灯，自动亮度调节。

- 6、特殊图像：方形/圆形图像显示。

- 7、输出分辨率：≥1920×1080 （60Hz）。

- 8、视频输出端口：DVI、HDMI等。

- ▲9、灯泡：≥80W (LED)，色温：≥5000K，寿命：≥1万小时。

- 10、外接存储设备：USB等形式 （≥64G）。

- 11、用于同品牌系列电子内窥镜。

- 12、采用HDR等图像处理技术，图像明亮清晰。

- ▲13、可对电子内窥镜进行自动识别，自动匹配最佳图像模式。

- 二、配置清单：

- 1.电子输尿管肾盂镜，2套

- 2.器械灌流/接头，2条

- 3.清洗刷，2把

- 4.消毒盒，2件

- 5.电子内窥镜控制器1台

- 三、用户培训

- 培训不少于2名医院人员熟练操作，卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册。

- 四、售后服务要求：

- 1、保修期限：整机免费质保≥3年；

- 2、零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6、供应商在接到设备出现故障通知后，要求4小时响应，24小时内到达现场，72小时内解决，质保期内，维修时间超过72小时，提供备用机。

- 货物三：灌注泵

具体功能需求（技术参数）

- 一、主要技术参数：

- 1、安全分类I类BF型

- 2、电源～220V 50Hz

- 3、额定功率≤150VA

- 4、微电脑数码管等形式显示

- 5、压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg

- 6、流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

- 7、可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

- 8、管路可高温高压和低温等离子消毒

- 9、配件可与其他品牌通配

- 10、配件属于医用级材料，保证手术的安全性

- 11、采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

- 12、运行方式连续运行

- 13、噪声≤70dB(A)

- 二、配置清单：

- 1.主机1台

- 2.灌注管路2套

- 三、用户培训

- 培训不少于2名医院人员熟练操作，卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册。

- 四、售后服务要求：

- 1、保修期限：整机免费质保≥3年；

- 2、零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6、供应商在接到设备出现故障通知后，要求4小时响应，24小时内到达现场，72小时内解决，质保期内，维修时间超过72小时，提供备用机。

- 货物四：钬激光治疗机

具体功能需求（技术参数）

- 一、主要技术参数：

- 1、激光类型：Ho；

- 2、工作方式：复式脉冲等；

- 3、输出波长： ≥2100nm；

- 4、最大输出平均功率：≥60W；

- 5、最大单脉冲能量：≥4.0J（可调），步进0.1J；

- 6、最大脉冲频率：≥40Hz；

- 7、护眼指示光功率：≤3mW，多档可调 ；

- 8、脉冲宽度：可靶向碎石；

- 8.1、宽窄脉宽在操作界面一键可调（宽脉宽粉末化碎石，窄脉宽碎块化碎石）；

- 8.2、窄脉宽≥300μs；

- 8.3、具有脉宽一键调节功能，宽脉宽实现粉末化碎石，窄脉宽实现碎块化碎石；

- 9、显示方式：触摸液晶显示屏，可设置并显示工作频率、单次脉冲能量；在碎石过程中显示实时输出功率，即功率变化可每0.1W实时同步显示；

- 10、具有微机控制和操作系统等，主机各组件工作状态在显示屏上实时显示；

- 11、具有能量反馈系统，自动监测能量，自动实时能量控制和补偿；

- 12、具有功率闭环控制系统：自动监控输出功率，确保功率输出更稳定；

- ▲13、密封激光器结构设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰、保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命；

- 14、激光输出功率不稳定度实测优于±2%；

- 15、激光输出功率复现性实测优于±2%；

- 16、开机自检系统和安全防护装置；

- 17、冷却系统：内置循环水冷风冷等方式制冷，采用无氟环保强制冷，静音设计；

- ▲18、有共腔激光器技术，保证激光器长期稳定输出；

- 19、激光传输系统：具有多种规格复用光纤和无菌激光光纤，有独立无菌光纤注册证，且与激光主机为同一品牌；

- 20、设备生产厂家具有ISO13485质量管理体系认证，保证产品质量；

- 21、操控界面：采用全触摸彩色控制屏，设备各组件运行状态在界面可实时显示并有相应组件故障声光报警功能；

- 22、整机产品获得“CE”认证（附证书）；

- 二、配置清单：

- 1.钬激光治疗机主机，1台

- 2.550 μ m光纤（配光纤消毒盘），1根

- 3.200 μ m光纤（配光纤消毒盘），1根

- 4.光纤剥离器，2 套

- 5.光纤切割刀，1个

- 6.激光防护镜，1 副

- 7.脚踏开关，1个

- 8.机器开关钥匙，2把

- 三、用户培训

- 培训不少于2名医院人员熟练操作，卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册。

- 四、售后服务要求：

- 1、保修期限：整机免费质保≥3年；

- 2、零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6、供应商在接到设备出现故障通知后，要求4小时响应，24小时内到达现场，72小时内解决，质保期内，维修时间超过72小时，提供备用机。

- 货物五：尿道膀胱镜

- 一、主要技术参数：

- ▲1.尿道膀胱镜 直径≤4mm 长度≥301mm

- 2.视向角 ≥30°

- 3.视场角 ≥65°

- 4.设计光学工作距离 ≤20 mm

- 5.视场中心角分辨力，≥3.267 C/°

- 6.镜鞘插入部分最大宽度或直径：≥19.8Fr

- 7.镜鞘、操作器插入部工作长度：≥230mm

- 8.短桥: 单孔

- ▲9.异物钳\活检钳外径直径≥5Fr,插入/进入长度≥360mm

- 二、配置清单：

- 1.膀胱镜，2台

- 2.鞘及闭孔器，2个

- 3.连接桥-单通道，2根

- 4.异物钳，2根

- 5.活检钳，2根

- 6.消毒盒，2个

- 三、用户培训

- 培训不少于2名医院人员熟练操作，卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册。

- 四、售后服务要求：

- 1、保修期限：整机免费质保≥2年；

- 2、零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6、供应商在接到设备出现故障通知后，要求4小时响应，24小时内到达现场，72小时内解决，质保期内，维修时间超过72小时，提供备用机。

- 货物六：内窥镜摄像系统

- 一、主要技术参数：

- （一）摄像主机

- 1．摄像主机支持分辨率≥1920*1080，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。

- 2．图像延时≤30 ms，保证手眼同步。

- 3．▲摄像主机具备液晶触控面板，尺寸≥5英寸，可进行系统的全部设置（水印、按键、色彩调节、图像增强、存储质量、网络、系统设置等）。

- 4．触屏可调节亮度，多级可调。

- 5．摄像主机具备拍照、录像、画面冻结、白平衡、计时器等功能。

- 6．预设模式：支持≥6种应用场景输出，对不同应用环境的实际情况进行精细调节和优化达到最佳成像效果，包括关节镜、腹腔镜、宫腔镜、泌尿镜、耳鼻喉镜、用户模式等。

- 7．为提高图像亮度均匀性，提供更优质的画面，具有多种色彩调节功能：亮度（多级可调）、对比度（多级可调）、饱和度（多级可调）；红/绿/蓝通道图像增益（多级可调）等。

- 8．支持 BT.709和BT.2020等色域输出切换。

- 9．图像画面可实现水平翻转、垂直翻转、180°翻转等。

- 10．为提供更有效的画面，对图像边缘进行加强，具有多种图像增强功能：锐度（多级可调）、降噪（多级可调）、电子除烟、消网纹（多级可调）、WDR、血管增强及电子染色等图像增强模式等。

- 11．支持电子除烟功能，且多级可调，利用图像画质算法，降低手术过程中由于镜头起雾或者电刀、超声刀等能量平台使用过程带来的烟雾对于手术的影响。

- 12．支持WDR宽动态功能，确保在不同场景下能保持一致的画质亮度体验，并可根据临床需要选择开或者关。

- 13．▲摄像主机内置刻录功能，内置存储空间≥120G，同时具备USB3.0接口≥1个，USB2.0接口≥2个，支持U盘、移动硬盘存储设备通过USB端口即插即用，直接刻录≥1920*1080分辨率的图片和≥1920*1080@60Hz录像。

- 14． 数据存储：可以选择存储图片和视频的分辨率，设置视频存储质量，存储图片格式JPG等,视频格式MP4等。可以选择存储方式并实现存储转换，转存时需要密码确认，保护数据安全。

- 15．信号输出接口：支持多种输出端口，DisplayPort、3G-SDI、 DVI-I等。

- 16．信号输入接口：DVI-D*1输入端口，用于PIP功能实现，用于双镜联合。

- 17．▲双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，可连接视频或图像输出设备，通过主机视频输入接口，并将画面以画中画的形式同时输出显示，可实现将同品牌产品或其他内镜、超声等影像产品图像导入，实现双镜联合功能。实现刻录的影像也为双镜画面。

- 18．具备PIP功能，可选择开启或者关闭，设置 PIP显示≥4种位置（左上、左下、右上、右下等）。

- 19．摄像主机内置直播转播功能：用于视频示教直播、转播。

- 20．支持经网络端口，将实时画面以流媒体方式传输至接收设备，系统编码方式为 H.264等，流媒体传输协议为 RTSP等，传输分辨率可设置1080P/720P等,传输码率可设置高/中/低。

- 21．网络设置：可进行网络相关功能设置，支持自动获取及手动设置的方式、开关 DHCP、查看本机网络信息、设置 IP/子网掩码/默认网关/DNS等。

- 22．系统设置：可以进行调整系统时间、恢复至出厂设置、检测画面效果、格式化内部存储、查看软件版本的等功能。

- 23．设备维护升级：预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务，具有技术过时保护。

- 24．电器安全级别：医用设备电气安全 I类CF型，可应用于心脏设备。

- 25．具有CE认证。

- （二）超高清摄像头

- 1．采用高灵敏度、低噪声CMOS 传感器。

- 2．摄像头按键≥4个。

- 3．支持按键功能可自定义，包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、WDR、亮度+、亮度-、血管增强等功能的设定。

- 4．▲调焦镜头具备≥2倍光学齐变焦技术，变焦范围≥14,≥3倍电子变焦，最大可实现≥6倍图像放大。

- 5．防水防尘等级≥IP67。

- （三）医用内窥镜冷光源：

- 1．光源类型为LED冷光源，独立光源主机。

- 2．采用纯白光LED，光谱连续度高，显色指数≥90。

- 3．液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥5英寸。

- 4．▲支持无极旋钮，0-100调节输出亮度，精度更准确，满足不同临床手术的亮度要求

- 5．白光冷光源的输出总光通量应≥900lm。

- 6．光源LED寿命≥60000小时。

- 7．具有寿命警示等功能。

- 8．正常使用下光源无闪烁，避免引起人眼的不适。

- 9．▲电器安全级别：医用设备电气安全Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术。

- 10．冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行。

- 11． 具有CE认证。

- （四）专业液晶显示器

- 1．尺寸≥26英寸，支持高清视频输入,分辨率≥1920*1080 (长宽比16:9)。

- 2．支持GAMMA2.0/2.2/2.4/DICOM等多种曲线校准。

- 3．通过色彩校准，色彩的还原性达到手术要求，色彩误差小于△E<1.5，JNCD<1。

- 4．色温：≥6500K/9300K。

- 5．可视角度：≥178°（H）/178°（V）。

- 6．多种输入/输出端口：3G-SDI/SDI/DVI/VGA/CVBS/S-Video/RGBS/YPbPr等。

- 7．医用显示器与内窥镜荧光摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

- （五）医用气腹机

- 1．▲最大充气流量≥52升/分 ,最小充气流量：≤1升/分。

- 2．压力范围：1-30mmHg。

- 3．具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥10英寸，显示预设与实时压力监测。

- 4．屏幕显示输入气源气体压力状态。

- 5．充气流量连续可调，目标值通过屏幕直接设定。

- 6．充气压力连续可调，目标值通过屏幕直接设定。

- 7．具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。

- 8．具备图形显示声光报警功能，钢瓶或中央供气低压或高压报警功能。

- 9．具有≥4 路安全监测：压力、流量、温度、烟雾等监测功能。

- 10．充气自适应，无需针对气腹针或手术过程切换参数。

- 11．除烟功能：通过循环气流降低腹腔烟雾，保证腔镜系统能显示不受烟雾影响的清晰画面。

- 12．CO2 消耗总量计算功能，并可数值显示，随时一键清零。

- 13．具有开机系统自检功能。

- 14．具有主机联控功能。

- 15．▲电器安全：医用设备电气安全Ⅰ类 CF 型，可应用于心脏手术。

- 16．医用气腹机与内窥镜摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

- （六）胸腹腔内窥镜

- 1．超高分辨率、低畸变、适配FHD摄像系统。

- 2．景深3-200mm,视场角≥80°，图像清晰、视场明亮。

- 3．耐134°C高温蒸汽灭菌，低温等离子体灭菌。

- 4．导光纤维紧凑，高透过率。

- 5．蓝宝石保护窗口，持久耐磨。

- 6．工作长度≥334mm，镜体直径≤10mm，0°/30°可选。

- 7．▲胸腹腔内窥镜与内窥镜摄像系统为同一品牌，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

- （七）医用导光束

- 1．直径≥4.5mm 。

- 2．长度≥300cm。

- （八）医用台车

- 1．满足放置≥6项（摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器等）设备。

- 2．滑轮可锁定。

- 3．采用高强度防缠绕静音医疗轮，可任意推动。

- 三、配置清单：

- 1.内窥镜摄像系统1套

- 2.医用内窥镜冷光源1台

- 3.医用监视器1台

- 4.医用气腹机1根

- 5.胸腹腔内窥镜1根

- 6.导光束1根

- 7.灭菌盒1个

- 8.医用台车1台

- 三、用户培训

- 培训不少于2名医院人员熟练操作，卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册。

- 四、售后服务要求：

- 1、保修期限：整机免费质保≥3年；

- 2、零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3、投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4、设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5、提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6、供应商在接到设备出现故障通知后，要求4小时响应，24小时内到达现场，72小时内解决，质保期内，维修时间超过72小时，提供备用机。

- 说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

第三部分 材料基本目录

| 序号 | 名 称 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（模板详见附件1） | 第 页 |
| 2 | 经销公司营业执照复印件 | 第 页 |
| 3 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 4 | 生产厂家(企业法人营业执照》复印件 | 第 页 |
| 5 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 6 | 医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份 | 第 页 |
| 7 | 经营单位获得的产品销售授权委托书 | 第 页 |
| 8 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第 页 |
| 9 | 经销公司法定代表人授权委托书（模板详见附件2） | 第 页 |
| 10 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 | 第 页 |
| 11 | 生产厂家/上级代理商证件复印件 | 第 页 |
| 12 | 产品技术参数及配置清单 # 如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） | 第 页 |
| 13 | 用户需求偏离表（模板详见附件3） | 第 页 |
| 14 | 产品售后服务承诺函 | 第 页 |
| 15 | 同型号设备用户名单 | 第 页 |
| 16 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 | 第 页 |
| 17 | 廉洁协议书（模板详见附件4） | 第 页 |
| 18 | 计量器具型式批准证书（计量器具必须出具） | 第 页 |
| 19 | 产品彩页以及产品报价单 | 第 页 |
| 20 | 提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模板详见附件5） | 第 页 |
| 21 | 如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模板详见附件6，单独装订成册） | 第 页 |
| 备注 | 所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。 |  |

附件1：

广东省工人医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在广东省工人医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

附件3：用户需求偏离表

| 序号 | 医院用户 需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离/ 正偏离/ 负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称： 品牌/型号： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件4：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：广东省工人医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：                             联系地址：

联系电话：                             联系电话：

年   月   日                          年   月  日

附件5：

# 资料真实性保证函

# 广东省工人医院：

# 关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。

我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件6：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

广东省工人医院

_____________(项目名称）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日  期：

第一部分 报名资料目录

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品明细表（模板详见3.1） | 第( )页 |
| 2 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 3 | 生产厂家（企业法人营业执照》复印件 | 第( )页 |
| 4 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 5 | 产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件 | 第( )页 |
| 6 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2） | 第( )页 |
| 8 | 经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3） | 第( )页 |
| 9 | 产品用户名单及价格（模板详见3.4） | 第( )页 |
| 10 | 产品用户发票复印件 | 第( )页 |
| 11 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 12 | 产品说明书或合格证 | 第( )页 |
| 13 | 专机专用耗材（试剂）证明资料 | 第( )页 |

第三部分 资料格式

3.1

| 序号 | 投标耗材注册证名称 | 生产企业 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证编号 | 广州市集采平台价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

3.3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在广东省工人医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

3.4

产品用户名单及价格

| 序号 | 公司产品注册证名称 | 生产厂家 | 广州市GPO平台产品ID | GPO平台价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 合同重要条款

一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起10个工作日内交货，最长不超过20个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

二、供货价格

1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。

- 第四部分　合同文本格式

仪器设备采购合同

甲  方：广东省工人医院

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》及广东省工人医院          采购项目，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，以资共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备:

| 品名 | 规格/型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（人民币：元） | 总价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额：万仟佰元整（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：技术参数见附件一：产品技术参数，详细配置见附件二:配置清单。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价

总价为：人民币万仟佰元整（大写），即RMB￥00，000.00。总金额包括了设计、设备制造、采购、包装、仓储、运输、培训、安装及验收合格之前及保修期的备品备件、售后服务及软件（系统）永久许可使用以及所有的进口环节税费。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的报价文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分，与本合同具有同等效力。

4.技术参数

4.1乙方所提供的设备，必须符合国家有关法规、标准和规范、环境保护要求以及该产品的出厂标准，符合甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告和合格证。

4.2乙方提供的设备，必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，设备所带软件（系统）应为合法正版并享有完整权利及取得合法授权，不侵犯任何第三方的合法权益；若乙方提供的设备为假冒伪劣产品或违反前述约定、设备所带软件（系统）存在知识产权等权利瑕疵，甲方有权单方解除合同，乙方需退回甲方已支付的全部货款并赔偿甲方的所有损失，及支付合同总金额20％的违约金。

5.合同设备包装、运输、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装和运输

设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防腐和防碰撞的措施。乙方应确保设备安全无损地到达广州市内甲方指定地点，凡由于包装不良或运输不当造成的设备锈蚀、损伤等损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交付使用

5.2.1乙方交货时间：合同签订后10个工作日,发货前须与甲方确认,以便提前做好各项准备。

5.2.2乙方应按广州市内甲方指定地点交付设备。

5.3合同设备的安装

5.3.1乙方应及时与甲方协商安排设备安装调试。

5.3.2合同项下的安装调试所发生的费用及耗材由乙方承担。

5.3.3乙方负责设备运输、搬运和拆卸以及所需要的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其他设备、设施采取良好的保护措施。及时清理拆箱和安装产生的物料。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备应具备合格证、进口检验证明或其它合法进货渠道证明，否则不予验收。设备到甲方指定地点后应在甲乙双方共同参加下进行验收。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范和通常惯例进行。国家、广东省或广州市法规规定的检定/校准范围内的设备必须提供检定/校准合格证书，或由甲方邀请有资质部门检定/校准，费用由乙方负责。国家规定由第三方验收的，由双方协商邀请有资质部门验收，费用由乙方负责。需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。设备安装调试后验收时如发现有不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3乙方应将设备的用户手册、保修手册、操作流程、维护流程等有关资料各两套（并提供电子版）等无偿提供给甲方。设备内配置的软件系统不应设置密码或需将密码告知甲方。

5.4.4合同内全部货物到齐，并安装、调试合格，乙方交齐验收所需资料后30个工作日内对货物进行验收。在约定验收的日期前，乙方必须协助甲方完成各项指标和功能的测试，并完成各项培训，现场验收时乙方提供必要的技术支持，否则，因验收延误造成的损失由乙方负责。

5.4.5验收不通过的，由乙方负责取回不合格货物并负担由此产生的所有费用。乙方须及时排除问题后完成发货交付，并组织再次验收。验收通过之日方视为乙方已经完成交货。

5.4.6甲方所购货物通过验收，经甲方确认并出具书面验收合格证明，视为验收合格。乙方保证所有资料的真实性、合法有效性。资料不齐全或不真实的，甲方不予验收。

6.质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以此合同所列相应条款为准。）

6.1乙方保证合同设备是在    年  月（要求壹年内生产的产品）后生产的全新、未曾使用过的，且进货渠道合法，并符合国家有关标准的设备。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，进口产品需提供合同内设备的报关单和商检证明文件。如设备质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

6.2合同内设备保质保用期为本项目甲方有关部门验收合格之日起  年（整机原厂保修，提供原厂保修承诺书）。每年至少定期免费检修维护两次。每半年至少一次培训，培训记录内容包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人员、签到表等。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内解决。若不能解决，甲方有权追究其责任和损失。维修期间乙方应提供相同合格设备供甲方正常使用。如合同设备在1个月内同一部件出现两次相同故障，乙方应负责免费更换整机或功能模块。

保修期内每年按国家标准或产品维护要求进行定期保养，做好保养记录。Ⅲ类设备每年四次保养，其他类别设备每年至少两次保养。最后一次保养一般安排在保修期结束前一个月进行。

设备开机率达不到95%的，每降低1%，保修期延长5天。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的资料上记载的使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备而引致设备故障损坏；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，也可以双方共同委托其他有关部门鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方负责对设备使用相关人员的培训和考核

乙方负责对甲方使用人员进行培训，保证操作者熟悉操作仪器的全部功能，考核合格后发给培训证书。

乙方负责对甲方工程技术人员进行培训，主要内容为设备的基本原理和结构、主要部件的构造及修理，定期维护和预防性维修方法，电路重要参数设置和参考值，性能参数检测方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等。无偿提供培训资料，包括全套元件级线路图、维修软件和密码等。

培训地点在设备安装现场，复杂设备安排在厂家培训基地或按甲方要求安排。乙方对甲方使用人员进行考核，发给合格证书。

6.5质保期后的服务要求

质保期满后，乙方提供终身维护服务，不收取任何维护费用。如产生第三方的维修服务费用，所换的零配件按出厂价收取，乙方须提供从厂家进货的发票复印件佐证；维修服务费按厂家维修服务费用执行标准收取，乙方须提供厂家出具的维修服务收费通知单佐证。乙方须无条件回答甲方咨询，如实提供零配件的出厂价和维修服务费报价，零配件在该设备停产后还需保证8年的供应。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。应用软件终身免费升级。

7.付款办法

7.1本合同的每期款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同设备全部到工地或指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭以下四项资料：

- 甲方收货证明（或乙方送货单甲方签字）；

- 乙方开具的设备款总额95％的正式发票；

- 调试使用意见（甲方验收报告）；

- 厂家出具的保修售后服务承诺书。

由甲方在30个工作日内向乙方支付设备款总金额的60%，即:人民币万仟佰元整（RMB￥00,000.00）。

7.1.2自设备验收合格之日起算，设备正常运行三个月后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题，乙方没有违约行为，由乙方提出申请，经甲乙双方确认后，甲方20个工作日内支付设备款总金额的35%，即人民币万仟佰元整（RMB￥00,000.00）。

7.1.3自设备验收合格之日起算，设备正常运行  年后，合同内设备正常使用无发现任何质量问题，乙方没有违约行为，由乙方提出申请，经甲乙双方确认后，甲方20个工作日内向乙方支付设备款总金额的5%，即人民币万仟佰元整（RMB￥00,000.00）。

8.索赔

8.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

8.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.违约与处罚

9.1本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。

9.2甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付未付金额的0.5‰的违约金。

9.3乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

9.4乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

9.5甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

9.6乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

10.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正的，违约的另一方可立即终止本合同，违约方应支付合同金额的5%的违约金。

11.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12.其他

12.1本合同正本共五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。合同自双方签字盖章之日起即时生效。

12.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：广东省工人医院                 乙方：

法定代表人：			                法定代表人：

地址：广州市黄埔区长洲街长江路320号 地址：

电话：82556778                       电话：

传真:                                传真：

签约日期：     年     月     日   	  签约日期：       年     月    日

开户行：工行广州黄埔军校路支行       开户行：

账  号：3602004709000120050          账  号：

附件一：

产品技术参数

附件二：

配置清单

附件三：

专用耗材/通用耗材